Logo de l’organisme de contrôle

CDA Prélèvement

Nom du contribuable Commune (Département)

N° Interlocuteur : XXXXX

Contrôle des dispositifs de mesure des prélèvements en eau

Intervention du ../../2024

Organisme : Nom Intervenant : Nom N° de commande : XXX

Sommaire

I.	ObjeCtIFS de l’intervention	3

II.	Renseignements généraux	4

III.	Description du dispositif d’approvisionnement en eau	5

III.1	Présentation générale	5

III.2	Les points de prélèvement	5

III.2.1	Prise dans la rivière XXX	5

III.2.2	Puits dans la nappe alluviale XXX	5

III.3	Schéma descriptif des réseaux	6

III.4	Les volumes d’eau prélevés	9

III.5	Les compteurs contrôlés	9

IV.	Résultats des diagnostics sur site	10

IV.1	Compteur XXX	10

IV.1.1	Description du dispositif de mesure	10

IV.1.2	Résultats des mesures comparatives	11

IV.2	Entretien et suivi du matériel installé	12

V.	Conclusions et préconisations	12

VI.	Dates et visas	12

VII.	Annexes	13

VII.1	Courbe de débit - Compteur XXX	13

# ObjeCtIFS de l’intervention

Conformément à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 19 Décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau (…), l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a décidé de confier à XXX un contrôle des dispositifs de mesure des volumes d’eau prélevés dans le milieu naturel pour alimenter le réseau de distribution de la commune de XXX située dans le département de XXX (XX).

Ces dispositifs sont utilisés pour quantifier les volumes d’eau prélevés dans le milieu naturel et déclarés à l’agence de l’eau dans le cadre de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

Les objectifs du diagnostic sur site des installations de mesure des volumes d’eau prélevés sont :

- la vérification de la conformité du montage, de l’exploitation et de l’entretien des installations de mesure au regard des normes et des règles de l’art en vigueur ;

- le contrôle de leur fonctionnement pendant 30 minutes au minimum, à l’aide d’un dispositif de comptage portatif installé en parallèle ; en cas d’impossibilité, une mesure comparative de volume sera effectuée par empotement ;

- l’examen des dispositions mises en place par le redevable pour assurer la fiabilité du fonctionnement de ses dispositifs de mesure ;

- l’adéquation du dispositif de mesure en regard de la nature de l’eau prélevée.

Insérer quelques photos significatives du site.

# Renseignements généraux

Le contrôle s’est déroulé le XX mois 2024 en présence de :

| CONTRIBUABLE : |  |
| --- | --- |
| N° interlocuteur : | XXXXX |
| Raison sociale : Nom du représentant : Fonction : | Nom Adresse - Code Postal Commune Nom Prénom XXX |
| Mail : | XXX |
| Téléphone : | XX.XX.XX.XX.XX |
| EXPLOITANT : |  |
| N° interlocuteur : | XXXXX |
| Raison sociale : Nom du représentant : Fonction : | Nom Adresse - Code Postal Commune Nom Prénom XXX |
| Mail : | XXX |
| Téléphone : | XX.XX.XX.XX.XX |
| ORGANISME DE CONTROLE : |  |
| Raison sociale : Nom du représentant : | XXX Adresse - Code Postal Commune Nom Prénom |
| Mail : | XXX |
| Téléphone : | XX.XX.XX.XX.XX |
| organisme public : |  |
| Raison sociale : Nom du représentant : | Agence de l’eau rmc Adresse - Code Postal Commune Nom Prénom |
| Mail : | XXX |
| Téléphone : | XX.XX.XX.XX.XX |

# Description du dispositif d’approvisionnement en eau

## Présentation générale

Présentation du Contribuable : Activité, Nombre d’abonnés, linéaire de réseaux, exploitant(s), etc.

## Les points de prélèvement

Le maître d’ouvrage exploite actuellement XX points de prélèvement.

### Prise dans la rivière XXX

Présentation générale du point de prélèvement : Nature de la ressource en eau, localisation, description de la prise d’eau (gravitaire, sous pression), nombre et types de compteurs, localisation du compteur par rapport à la prise d’eau, présence d’une surverse en amont, d’un dispositif de traitement (filtration, chloration, UV), d’un réservoir de stockage (capacité), etc…

Insérer une carte de localisation du point de prélèvement et des compteurs (IGN au 1/25000)

Insérer une photo du point de prélèvement, des surverses et des piquages non soumis à redevance.

|  | Signaler les éventuelles anomalies : dispositif de mesure indirecte (Ex : compteur horaire x débit des pompes), absence de dispositif de mesure des volumes d’eau prélevés, comptage partiel des volumes d’eau prélevés, compteur hors service, etc… |
| --- | --- |

### Puits dans la nappe alluviale XXX

Présentation générale du point de prélèvement : Nature de la ressource en eau, localisation, description de la prise d’eau (gravitaire, sous pression), nombre et types de compteurs, localisation du compteur par rapport à la prise d’eau, présence d’une surverse en amont, d’un dispositif de traitement (filtration, chloration, UV), d’un réservoir de stockage (capacité), etc…

Insérer une carte de localisation du point de prélèvement et des compteurs (IGN au 1/25000)

Insérer une photo du point de prélèvement, des surverses et des piquages non soumis à redevance.

|  | Signaler les éventuelles anomalies : dispositif de mesure indirecte (Ex : compteur horaire x débit des pompes), absence de dispositif de mesure des volumes d’eau prélevés, comptage partiel des volumes d’eau prélevés, compteur hors service, etc… |
| --- | --- |

## Schéma descriptif des réseaux

## Les volumes d’eau prélevés

Les volumes déclarés prélevés par le contribuable sont les suivants :

| Libellé des compteurs | Date de pose | Date de vérification | Volumes annuels prélevés |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Compteur à la prise en rivière XXX | 01/01/1900 | 01/01/2000 | XX m3 | XX m3 | XX m3 |
| Compteur au puits en nappe XXX | 01/01/1900 | 01/01/2015 | XX m3 | XX m3 | XX m3 |
|  |  |  | XX m3 | XX m3 | XX m3 |
|  |  |  | XX m3 | XX m3 | XX m3 |
| Total |  |  | XX m3 | XX m3 | XX m3 |

|  | Signaler les éventuelles anomalies entre le décompte de redevance et les points de prélèvement / comptage identifiés sur le terrain. Préciser par ailleurs si les volumes déclarés prélevés correspondent bien aux relevés d’index des compteurs et non à des estimations ou bien à des données issues de la télésurveillance. |
| --- | --- |

## Les compteurs contrôlés

Compte tenu des dates de pose, des dates de vérification et des volumes annuels prélevés, les compteurs suivant ont été contrôlés :

- Compteur à la prise en rivière XXX

- Compteur au puits en nappe XXX (non contrôlé : date de dernière vérification < 7ans)

Préciser les raisons pour lesquelles les compteurs de plus de 9 ans ou ayant une date de maintenance dépassée (tous les 7 ans) n’ont pas été contrôlés (manchette inaccessible, longueurs droites insuffisantes, débits / vitesses insuffisants, etc…). En l’absence de compteur, ou de compteur hors service, faire des préconisations pour l’installation d’une mesure directe et faire une mesure du volume max prélevé.

# Résultats des diagnostics sur site

## Compteur XXX

### Description du dispositif de mesure

| N° Agence |  | XXX |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Compteur mécanique | Index le jour du contrôle | 2 826 m3 |
| Marque | DIEHL (ex SAPPEL) | Longueur droite amont | 645 mm |
| Modèle | Jet Unique | Longueur droite aval | 560 mm |
| N° série | C15JI001038 | Coefficient de lecture | 10 |
| Diamètre nominal | 100 mm | Gamme de débit | 0,6 à 100 m3/h |
| Angle du convergent | 8° | Angle du divergent | 8° |

La gamme de mesure est adaptée (ou non) au débit de la station de pompage (50 m3/h)

Le dispositif est adapté (ou non) à la qualité de l’eau prélevée.

Schéma d’implantation côté

Photographies

Les conditions d’implantation du compteur sont conformes aux prescriptions du constructeur :

- Longueur droite amont > X DN, longueur droite aval > X DN ;

- Angles des divergents / convergents < 8° ;

- Montage vertical, canalisation en charge, absence de bulles d’air ;

- Présence d’un afficheur de proximité (vitesse, débit, volume).

### Résultats des mesures comparatives

Lors de l’opération effectuée le XX mois 2024, un essai de mesure comparative a été réalisé entre le dispositif de comptage existant sur site et un débitmètre portable à ultrasons (ULTRAFLUX Q14) que nous avons positionné sur une portion droite de canalisation située en amont du compteur existant, à l’emplacement indiqué sur la photographie ci-dessous :

La configuration du débitmètre ultrasons de référence est la suivante :

| ULTRAFLUX Q14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériau conduite | Fonte | Montage des sondes | En V |
| Diamètre conduite | 100 mm | Écartement des sondes | 15 mm |
| Circonférence conduite | 314 mm | Température de l’eau | 12°C |
| Épaisseur conduite | 4 mm | Vitesse du son | 1 455 m/s |
| Gain | 45 dB | Indice de qualité (IQ) | 100% |

Les comparaisons de débits instantanés observés sont les suivantes :

| Heure | Compteur fixe (DIEHL) Débit instantané | ULTRAFLUX Q14 Débit instantané (*) | ULTRAFLUX Q14 Vitesse | Moyenne sur les Débits | Écart (%) (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14h51 | 26,47 m3/h (1 m3 en 2’16) | 26,00 m3/h | 0,01 m/s | 26,24 m3/h | 0,90% |
| 15h00 | 23,84 m3/h (1 m3 en 2’31) | 23,80m3/h | 0,01 m/s | 23,82 m3/h | 0,08% |
| 15h08 | 20,45 m3/h (1 m3 en 2’56) | 19,90 m3/h | 0,008 m/s | 20,18 m3/h | 1,36% |

(*) : Cf. en annexe la courbe de débit

(**) Calcul des écarts par rapport à la moyenne des deux mesures

A l’issue des 30 minutes de mesure, nous obtenons les résultats suivants :

| Débitmètre | Index de début | Index de fin | Volume totalisé | Moyenne | Écart (%) (**) | Conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compteur fixe | 2 831,24 m3 | 2 840,41 m3 | 9,17 m3 | 9,085 m3 | 0,93% | Oui |
| ULTRAFLUX Q14 | 0,00 m3 | 9,00 m3 | 9,00 m3 |  |  |  |

(**) : Calcul des écarts par rapport à la moyenne des deux mesures

L’écart constaté (0,93%) entre les deux appareils, lors du diagnostic de fonctionnement, est inférieur à 5% conformément aux exigences de l’article 5 de l’arrêté du 19 décembre 2011. Le dispositif de mesure en place est donc en capacité de produire des données fiables.

|  | Préciser les éventuelles anomalies de taille du compteur par rapport aux débits mini/maxi, d’affichage, de mesure (etc…) et faire des préconisations. |
| --- | --- |

## Entretien et suivi du matériel installé

Le contrôle a permis de s’assurer du maintien en bon état de fonctionnement des dispositifs de mesure des volumes d’eau prélevés. Le relevé mensuel des index, mis en œuvre depuis le début de la campagne 2015/2016, permet d’observer les éventuels cas de panne. Il convient de compléter ces relevés par des contrôles de cohérence des données d’un mois sur l’autre.

|  | Préciser les éventuels défauts d’entretien et de suivi des compteurs. |
| --- | --- |

# Conclusions et préconisations

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des contrôles effectués sur site en 2024 :

| Point contrôlé | Méthode de contrôle | Ecart constaté | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- |
| Compteur mécanique Dispositif de mesure de XXX | Débitmètre US portable | 0,93% | Conforme |
| Débitmètre électromagnétique Dispositif de mesure de XXX | Débitmètre US portable | 4,43% | Conforme |

Le fonctionnement des dispositifs de mesure de débit équipant les points de prélèvement du contribuable est globalement performant. Cependant, il convient de modifier l’installation afin de comptabiliser les débits servant à alimenter la chloration (Cf. photo page XX).

En application de l’article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2011, le contribuable procédera à la remise à neuf ou en état d’origine de l’ensemble des dispositifs de mesure des volumes d’eau prélevés ou au diagnostic de leur fonctionnement sept ans après ce dernier diagnostic, soit au plus tard en 2031.

Le guide des bonnes pratiques pour réaliser sur site les diagnostics de fonctionnement des dispositifs de mesure des volumes d’eau prélevé, ainsi que la liste des organismes habilités est disponible sur le site internet de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (www.eaurmc.fr).

Pour la déclaration à l’agence de l’eau, il convient de s’assurer que les données fournies sont bien issues des index relevés physiquement sur le dispositif de mesure de débit et non des index relevés à partir de la télétransmission. Ce sont ces données déclarées conformément à l’article L.213-11 du code de l’environnement qui servent au calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

Enfin, il a été constaté qu’aucune vérification n’est mise en œuvre par l’exploitant du réseau pour s’assurer de la cohérence des données mesurées. Ce type de contrôle (comparaison entre les compteurs de production et de distribution, calcul de ratios de prélèvement, comparaison d’un mois sur l’autre ou pour un même mois d’une année sur l’autre) est à mettre en œuvre selon une fréquence mensuelle.

# Dates et visas

Rapport produit le ….../..…./…….…..	Rapport validé le ….../..…./…….…..

Par Nom de l’intervenant	Par Nom du relecteur

Signature	Signature

# Annexes

## Courbe de débit - Compteur XXX